## 04
高 量 空 氣 採 樣 器 校 正 紀 錄 表
儀器型號 | TISCH |  |  | 儀器序號 |  | P6
校正日期 | 115.09.18 |  |  | 流量計編號 |  | FU6
校正地點 | 南邊周界處 |  |  | 儀器操作電壓值 |  | 110V
執行時間 | 水柱壓差值ΔH ■ inchH2O □mmH2O | 流 量 計 讀 值 |  |  | 流量計 平均讀值 Y | 實際流量 Qstd (m3/min) | 迴歸之流量 Ycal (m3/min) | 流量誤差百分比 %E (£±5%) |  |  |  | 粒狀物流率驗算紀錄
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次
14:35 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | 1.11 | -0.9 | 採 樣 前 | 大氣溫度(℃) |  |  | 大氣壓力(mmHg) |  | 流量偏差百分比%(£±7%)
14:46 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.18 | 1.2 | 0 |  | 查核流率 | 水柱壓差(ΔH) |  | 浮子流率計讀值(Y)
14:58 | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.29 | 1.29 | 0.8 |  |  | 實際流量Qstd(m3/min) |  | 迴歸之流量Ycal(m3/min)
15:10 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.39 | 0.7
15:23 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.53 | 1.51 | -0.7 |  | 流率計讀值 |  | 校正流率 （Q）m3/min
孔口校正器型號/序號 : |  |  | GRASEBY/0062 (C台) |  |  | 現場溫度(Ta): | 30.4 | ℃
孔口校正器校正方程式 (Yo=a0Xo+b0) : | [5 empty] | 大氣壓力(Pa): | 756.8 | mmHg
Yo = |  | 1.4493 | Xo + | 0.0003
將水柱壓差修正至標準狀態下，代入孔口校正器校正方程式求出以實際流量(Qstd )
[9 empty] | 採 樣 後 | 流率計讀值 |  | 校正流率 （Q）m3/min
以Qstd 為X軸、流量計讀值為Y軸，用最小平方線性迴歸法，得出
線性迴歸方程式： |  |  | Ycal = | 0.8909 | Qstd + | 0.1454 | R= | 0.9989
[10 empty] | 大氣溫度(℃) |  |  | 大氣壓力(mmHg) |  | 流量偏差百分比%(£±7%)
[10 empty] | 查核流率 | 水柱壓差(ΔH) |  | 浮子流率計讀值(Y)
[11 empty] | 實際流量Qstd(m3/min) |  | 迴歸之流量Ycal(m3/min)
[9 empty] | 採樣時間 |  |  | 小時 |  | 分
[9 empty] | 吸引空氣量（V） |  |  | m3
[9 empty] | 吸引空氣量（Vn） |  |  | Nm3
審核者 |  |  | 陳美芳 |  | 填表人 |  | 陳澤瑋
版本：16 發行日期：113.08.01
Ycal：以Qstd 代入線性迴歸方程式之流量
Ycal：以Qstd 代入線性迴歸方程式之流量