## P4
高 量 空 氣 採 樣 器 校 正 紀 錄 表
儀器型號 | TISCH |  |  | 儀器序號 |  | P4
校正日期 | 115.10.01 |  |  | 流量計編號 |  | FU4
校正地點 | 華光公司 |  |  | 儀器操作電壓值 |  | 110V
執行時間 | 水柱壓差值ΔH ■ inchH2O □mmH2O | 流 量 計 讀 值 |  |  | 流量計 平均讀值 Y | 實際流量 Qstd (m3/min) | 迴歸之流量 Ycal (m3/min) | 流量誤差百分比 %E (£±5%) |  |  |  | 粒狀物流率驗算紀錄
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次
17:10 | 4.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.03 | 1.1 | 0 | 採 樣 前 | 大氣溫度(℃) |  |  | 大氣壓力(mmHg) |  | 流量偏差百分比%(£±7%)
17:18 | 6.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.17 | 1.2 | 0 |  | 查核流率 | 水柱壓差(ΔH) |  | 浮子流率計讀值(Y)
17:25 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | -0.8 |  |  | 實際流量Qstd(m3/min) |  | 迴歸之流量Ycal(m3/min)
17:32 | 9.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.43 | 1.4 | 0
17:40 | 10.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.56 | 1.5 | 0 |  | 流率計讀值 |  | 校正流率 （Q）m3/min
孔口校正器型號/序號 : |  |  | TE5025A/3891 (J台) |  |  | 現場溫度(Ta): | 30.1 | ℃
孔口校正器校正方程式 (Yo=a0Xo+b0) : | [5 empty] | 大氣壓力(Pa): | 759.2 | mmHg
Yo = |  | 2.0986 | Xo + | 0.0019
將水柱壓差修正至標準狀態下，代入孔口校正器校正方程式求出以實際流量(Qstd )
[9 empty] | 採 樣 後 | 流率計讀值 |  | 校正流率 （Q）m3/min
以Qstd 為X軸、流量計讀值為Y軸，用最小平方線性迴歸法，得出
線性迴歸方程式： |  |  | Ycal = | 0.7569 | Qstd + | 0.3161 | R= | 0.9995
[10 empty] | 大氣溫度(℃) |  |  | 大氣壓力(mmHg) |  | 流量偏差百分比%(£±7%)
[10 empty] | 查核流率 | 水柱壓差(ΔH) |  | 浮子流率計讀值(Y)
[11 empty] | 實際流量Qstd(m3/min) |  | 迴歸之流量Ycal(m3/min)
[9 empty] | 採樣時間 |  | 1 | 小時 | 0 | 分
[9 empty] | 吸引空氣量（V） |  |  | m3
[9 empty] | 吸引空氣量（Vn） |  |  | Nm3
審核者 |  |  | 陳美芳 |  | 填表人 |  | 郭金山
版本：16 發行日期：113.08.01
Ycal：以Qstd 代入線性迴歸方程式之流量
Ycal：以Qstd 代入線性迴歸方程式之流量